| Rédigé par : | Philippe Dufresne |
| --- | --- |
| Révisé par : | Marc-Christian Domingo |

# Objectif / but de l’analyse

Cette PON décrit la procédure de préparation des échantillons pour l'identification des champignons filamenteux d’importance clinique (incluant les champignons opportunistes, dermatophytes et dimorphes) sur l'appareil VITEK® MS (bioMérieux) utilisant la technologie de spectrométrie de masse MALDI-TOF. Deux protocoles y sont décrit : 1. le protocole d’extraction complète EtOH/FA en tube recommandé par le manufacturier 2. un protocole maison rapide par cure-dent avec extraction selon dilution sériées dans microtube PCR contenant de l’acide formique

# Principe de la méthode / contexte / domaine d’application

L’identification de microorganismes par spectrométrie de masse MALDI-TOF repose sur l’analyse de spectres de masse générés à partir d’un échantillon provenant d’une culture pure. Le profil ionique obtenu est ensuite comparé aux spectres de références contenus dans la banque de données du manufacturier afin d’identifier le microorganisme.

Alors que les bactéries et levures usuelles peuvent être déposées directement sur la cible d’analyse (avec ou sans extraction à l’acide formique sur lame), une extraction complète en tube est nécessaire avant de procéder à l’identification des champignons filamenteux sur le système MALDI-TOF VITEK® MS. Cette procédure est requise pour maximiser l’extraction de protéines (plus difficile étant donné leur paroi cellulaire rigide) et afin réduire le bruit de fond dû à leur nature hétérogène en culture (hyphes, spores, etc.) et les nombreux métabolites secondaires qu’ils produisent. L’extraction en tube permet aussi la manipulation sécuritaire, car elle mène à une inactivation complète. Un protocole d’extraction rapide simplifié par un prélèvement avec cure-dent et dilution sériées dans une solution d’acide formique aussi possible pour champignon de groupe de risque 2.

# Définitions / abréviations / acronymes

ASPC : Agence de santé publique du Canada

CHCA : acide alpha-cyano-4-hydroxycinnamique

ESB : enceinte de sécurité biologique de catégorie II

EtOH : alcool éthylique

FA : Acide formique

MALDI-TOF : Matrix-assisted laser desorption ionization - Time of flight

PDA : gélose pomme de terre dextrose

SAB : gélose Sabouraud dextrose

RPM : rotation par minute

# Responsabilités

Les technologistes sont responsables de générer des résultats de qualité conformes à cette procédure.

Les microbiologistes-infectiologues et les responsables du laboratoire s’assurent que le personnel est formé adéquatement, que la procédure est maintenue à jour et que les résultats sont valides.

# Énoncé / système de fonctionnement

## Spécimen

### Mise en culture

Champignon filamenteux ayant été mis en culture pendant 2 à 8 jours (5 à 25 jours souches à croissance lente) sur les milieux suivants approuvés par bioMérieux.

gélose pomme de terre dextrose (PDA)

gélose Sabouraud dextrose* (SAB; 40 g/L – pH 5,6) *avec ou sans chloramphénicol ou gentamicine

gélose Trypcase-soja** (avec ou sans neutralisant) **pas testée au LSPQ

Les conditions et températures d’incubation des spécimens cliniques sont propres à chaque microorganisme et ne font l’objet d’aucune recommandation du fabricant. Pour la mise en culture des champignons, nous vous recommandons une incubation à une température de 30 °C.

### Réception du spécimen et critères de rejet

Souche mixte ou contaminée par bactéries.

Selon les procédures usuelles propres à chaque laboratoire.

Selon les critères de rejets usuels (fuite du spécimen, contenant endommagé, spécimen sans requête ou identifiant).

## Équipement

Appareil VITEK MS ou VITEK MS Prime (bioMérieux)

Enceinte de sécurité biologique de classe II

Incubateur (conditions aérobiques) réglé à 30 °C (+/- 2 °C)

Micropipette de précision (P2 : 0,5 à 2 μl ou P10:1 à 10 μl)

Micropipettes (P100, P1000 ou équivalentes)

Microcentrifugeuse capable d'atteindre 10 000 à 14 000 x g

Vortex

Micropipette permettant pipettage de 15 à 35 mL (optionnel)

Réfrigérateur réglé à 4 °C (optionnel)

Portoir à tubes PCR (optionel pour protocole cure-dent rapide en microtube PCR)

## Matériel et réactifs

Milieux : les trois milieux suivants sont validés par le manufacturier

gélose pomme de terre dextrose (PDA)

gélose Sabouraud dextrose* (SAB; 40 g/L – pH 5,6) *avec ou sans chloramphénicol ou gentamicine.

gélose Trypcase-soja** (avec ou sans neutralisant) **pas testé au LSPQ.

Consommables

Écouvillons stériles

Microtubes de 1,5 / 2,0 ml coniques ou RBT de 2 mL (fournis avec la trousse VITEK MS MOULD KIT ref : 41580)

Embouts de pipette stériles et sans filtre (P2, P10, P100 et P1000)

Lames VITEK MS-DS – Lames jetables pour dépôt (ref. : 410893 - bioMérieux)

Pipette de transfert (optionnel)

Seringue 5 mL

Tube conique de type Falcon – 50 mL

Consommables supplémentaires pour protocole cure-dent rapide en microtube PCR

- •	Cure-dent rond en bois de commerce avec extrémités pointues (ex. Touch)

- •	Micro-tubes PCR en bandelette (ex. 300 µl - Sarstedt Ref 72.991.002).

Réactifs

Trousse VITEK MS MOULD KIT (ref. 41580 - bioMérieux)

Solution R1 – Éthanol (70 % v/v)

Solution R2  – Acide formique (70 % v/v)

Solution R3  – Acétonitrile (100 % v/v)

OU

Réactifs maison (voir annexe 1 pour préparation et fournisseur recommandés)

Éthanol anhydre (70 % v/v)

Acide formique (70 % v/v)

Acétonitrile (100 % v/v)

Matrice VITEK MS-CHCA (ref. : 411071- bioMérieux)

## Matériel et procédures de contrôle de la qualité

Souche d'étalonnage : Escherichia coli ATCC® 8739 (LSPQ-04230) (Incubée 18-24 heures à 35°C +/- 2°C sur gélose au sang ou équivalent).

Souche de contrôle positif (Incubation 2 à 8 jours sur gélose PDA 30°C +/- 2°C):

- Aspergillus flavus ATCC® 204304 (LSPQ-0589)

- Résultat attendu : Aspergillus flavus/oryzae 99.9%.

- Aspergillus brasiliensis ATCC® 16404 (optionnel)

Contrôle négatif : Laisser sécher 0,5 µl d’acétonitrile + 0,5 µl d’acide formique 70% sur la cible. Ajouter 1 µl de Matrice VITEK MS-CHCA. Résultats attendus : «Mauvais spectre lors de l’acquisition», «Pas assez de pics» ou «Pas d’identification».

## Précautions spéciales

Toujours utiliser des gants non poudrés lors de la manipulation des lames VITEK MS-DS.

S'assurer de ne pas prélever de gélose lors du prélèvement de spécimen.

Note : La solution d’acétonitrile (solution R3) est très volatile. Minimiser le temps d’ouverture et s’assurer de bien refermer les tubes pour éviter perte par évaporation.

### Risques biologiques

Les champignons filamenteux en culture peuvent générer d’importante quantité d’aérosols. Leur manipulation doit se faire en tout temps sous une enceinte de sécurité biologique (ESB) avec l’équipement de protection approprié (gants, blouse) pour réduire le risque d’infection respiratoire.

Les champignons de groupe de risque 3 (GR3 : Blastomyces, Coccidioides, Histoplasma, Paracoccidioides, Cladophialophora bantiana et Rhinocladiella mackenziei) présentent un risque d’infection respiratoire élevé et ne doivent être manipulés que dans un laboratoire de niveau de confinement 3 détenant un permis de GR3 de l’ASPC (avant inactivation). En cas de doute faire suivre cultures au LSPQ.

En cas de suspicion clinique d’un GR3, si vous n’avez pas accès à un laboratoire de NC3, nous vous recommandons le port d’EPP de NC3 (masque N95, blouse, doubles paires de gants, accès restreint à la zone de travail) pour la manipulation en NC2.

NOTE : Une fois l’identification confirmée, la manipulation de champignon GR3 n’est autorisée que dans les laboratoires de NC3 détenant un permis de GR3 de l’ASPC. Toute possession involontaire doit être déclarée à l’ASPC.

-Une fois toutes les étapes de l’extraction en tube complétée, le manufacturier certifie que l’inactivation des champignons filamenteux est totale. Nous avons validé que la première étape de resuspension dans l’EtOH 70% (avec temps de contact de ≥ 10 minutes) est suffisante pour l’inactivation de Blastomyces, Cladophialophora bantiana, Coccidioides, Histoplasma et Paracoccidioides.

-L’inactivation pour le protocole selon méthode d’extraction rapide avec cure dent ne semble pas aussi fiable et n’a pas été validé pour les champignons GR3. Il est donc recommandé de ne pas utiliser ce protocole alternatif si on suspecte un champignon GR3.

### Risques chimiques

Plusieurs réactifs utilisés pour l’extraction complète des champignons filamenteux en tube contiennent et/ou génèrent des solvants organiques en forte concentration. Il est donc recommandé de travailler ces réactifs à l'intérieur d'une hotte chimique, d’une ESB à évacuation extérieure ou dans une pièce bien ventilée si une grande quantité d’échantillons est travaillée.

Les réactifs suivants présentent un risque chimique. Selon le cas, ils sont inflammables, corrosifs et/ou toxiques. Veuillez-vous référer à la fiche signalétique SIMDUT pour plus de détail.

- Éthanol 70% (solution R1)

- Acide formique 70% (solution R2)

- Acétonitrile (solution R3)

- Matrice VITEK-MS-CHCA

## Étapes / procédure analytique

### Préparation des réactifs maison (optionnel) : (annexe 1)

Le protocole d’extraction complète en tube peut se faire avec les consommables de bioMérieux (trousse ref. 41580) ou avec réactifs maison (voir préparation des réactifs maison en annexe -pages 11-12).

### Extraction en tube pour champignons filamenteux (moisissures)

Attention : Les champignons filamenteux doivent toujours être travaillés à l’intérieur d'une enceinte biologique classe II (ESB) avec équipements de protections personnelles adéquats. La manipulation de certains champignons de GR3 n’est autorisée que dans un laboratoire de NC3 détenant un permis de l’ASPC (ex. Coccidioides, Cladophialophora bantiana et Rhinocladiella mackenziei) ou selon procédure rehaussée suite à une évaluation de risque locale. Utilisez toujours des désinfectants de haut-niveau (eau de javel ou peroxyde d’hydrogène accéléré) pour les champignons de GR35.

- À l'intérieur d’une l'ESB, préparer et identifier une série de microtubes de 1,5 ou 2 mL. Ajouter à chacun 900 μl d’éthanol 70 % (solution R1). Refermer les tubes pour éviter l’évaporation.

- Pour chacun des spécimens (sous ESB) :

Humidifier un écouvillon stérile dans de l'eau déionisé stérile (Ultrapure).

Presser l’écouvillon sur la paroi du tube pour essorer et bien retirer l'excédent de liquide.

Avec l’écouvillon humidifié, prélever une section d’environ 1 à 2 cm² de la culture en privilégiant le pourtour de la colonie pour récupérer des spores et des hyphes. Porter attention pour ne pas prélever de gélose.

- Remettre en suspension le matériel fongique prélevé dans un des microtubes identifiés, préparé à l’étape 1 contenant 900 μl d’éthanol 70 % (solution R1). Jeter l'écouvillon.

- Bien mélanger au vortex (5 secondes).

Note : L’extrait peut être conservé jusqu’à 8 heures dans l’éthanol 70% (solution R1) sans perte de performance. Tous les champignons testés au LSPQ ont pu être inactivés après cette étape si maintenus dans la la solution d’éthanol 70% plus de 10 min (inactivation a été vérifiée au LSPQ pour un grand éventail de champignons GR3 Blastomyces, Coccidioides, Histoplasma, Cladophialophora bantiana, Emergomyces, Paracoccidioides et Talaromyces marneffei.

- Centrifuger 2 minutes à 10000 RPM (vitesse de 10 000 à 14 000 x g).

NOTE : Pour les champignons de GR3, la centrifugation devrait être faite sous ESB ou en utilisant un rotor fermé pouvant être ouvert sous ESB.

Si cela n’est pas possible, nettoyer soigneusement les tubes avec une solution d’eau javel ou de peroxyde d’hydrogène accéléré avant de les sortir hors de l’ESB pour la centrifugation afin d'éviter toute contamination et ensuite bien nettoyer la centrifugeuse après usage.

- Éliminer le surnageant à l'aide d'une pipette (une pipette de transfert à bout effilé peut aussi être utilisée) en prenant soin de ne pas déplacer le culot.

Note : Après cette étape d’inactivation dans l’EtOH, les champignons de GR2 peuvent être travaillés hors d’une ESB sur un banc de travail. Par mesure de précaution, on procèdera sous ESB s’il y a suspicion qu’il puisse s’agir d’un champignon de GR3.

- Ajouter 40 μL d’acide formique 70 % (solution R2) et mélanger au vortex.

Note : Bien vortexer pour s’assurer que la suspension est homogène. Ne pas ajouter l’acétonitrile à cette étape, ce qui empêcherait la solubilisation complète de l’extrait.

- Ajouter 40 μl d'acétonitrile (solution R3) et mélanger au vortex.

Note : L’acétonitrile étant très volatile, maintenir fermé le plus possible le tube contenant la solution pour éviter l’évaporation.

- Centrifuger à nouveau pendant 2 minutes à 10000 RPM (vitesse de 10 000 à 14 000 x g). Le manufacturier garantit que l’inactivation est totale après cette étape.

Note : Procéder rapidement à l’étape suivante pour éviter la remise en suspension du culot. Si cela se produit, recentrifuger avant de passer à l’étape 10. Des essais effectués au LSPQ ont démontré que l’extrait peut être conservé à cette étape jusqu’à 24h au frigo sans perte de performance. Si c’est le cas, on doit par contre recentrifuger avant de déposer sur la lame.

- Déposer sur la lame VITEK MS-DS 1 μl de surnageant. Laisser sécher. Pour réduire les reprises, nous vous recommandons de faire les dépôts en duplicata (2 spots).

- Ajouter 1 μl de matrice VITEK MS-CHCA sur chaque échantillon. Laisser sécher à nouveau.

Note: Pour les champignons de GR3 nous vous recommandons de nettoyer le dessous de la lame à l'aide d'un chiffon propre imbibé de désinfectant, avant de la sortir de l'ESB. Utiliser une mallette de transport si l'appareil ne se trouve pas dans la même pièce.

- Procéder à l’analyse des cibles selon la procédure du manufacturier en sélectionnant qu’il s’agit d’un champignon « Fungi ».

Note : Lorsque les lames VITEK® MS-DS ont été préparées, elles doivent être analysées dans les 72 heures suivantes (conservées à température ambiante dans contenant d’origine).

### Protocole selon méthode cure-dent rapide en micro-tube PCR

- Identifier une série de 4 micro-tubes PCR par échantillon à analyser et placer sur un portoir à tube PCR.

Note : Des microtubes coniques de 1.5 mL ou moins peuvent aussi être utilisés si des tubes PCR pas disponibles.

- Distribuer 20 μl dans le 1er micro-tube et 10 μl dans les 3 suivants.

- Préparer un tube conique 1.5 ou 2 ml avec à peu près 500 μl d’acide formique 70%.

Note : Les étapes suivantes doivent se faire obligatoirement sous enceinte de sécurité biologique (ESB)

- Humidifier/mouiller la pointe d’un cure-dent dans la solution d’acide formique 70% aliquotée à l’étape 3.

- Avec la pointe humidifiée du cure-dent, prélever une petite quantité de champignon filamenteux au centre de la colonie et transférer dans le 1er micro-tube contenant 20 μl. Agiter légèrement le cure-dent pour bien relâcher la biomasse dans la solution.

Note : Des précautions doivent être prise pour éviter le relâchement de spores et conidies sur la surface de travail. S’assurer de prélever qu’une petite quantité et travailler sur une lingette humidifiée en tenant le tube proche de la culture prélevée. Garder lames MALDI hors de cette zone de travail, pendant la manipulation pour éviter de contaminer celle-ci.

- Avec une pipette (20-200 μl) et transférer 10 μl du 1er tube au 2ième tube. Répéter pour tubes 2, 3 et 4 (transférer 10 μl et agiter doucement à chaque transfert). Voir Figure 1

Note : Cette étape permet de diluer séquentiellement le spécimen pour obtenir la quantité optimale de biomasse pour l’analyse. Trop de biomasse nuit au signal en créant bruit de fonds, tandis que trop peu donne un signal faible ne pouvant être interprété  (voir figure ci-dessous). Le premier tube devrait avoir un aspect plus concentré (plus trouble et coloré) que les dilutions subséquentes.

Dans nos essais au LSPQ, 2 ou 3 dilutions (tubes) parfois suffisantes pour obtenir une identification correcte à 99.9% (filamenteux autres que dermatophytes). Ceci peut être envisagé pour économiser temps si la performance jugée acceptable.

Figure 1 : Procédure de dilution selon méthode cure-dent rapide en micro-tube PCR pour l’identification des champignons filamenteux. La quantité d’acide formique ajoutée à chaque tube est indiquée en bas de chacun des tubes correspondants. La quantité qui est ensuite transférée séquentiellement (10 µl) en haut de la figure.

Le cure-dent peut absorber bonne quantité d’acide formique, laissant un volume minime dans le premier tube. Dans ces cas-là, 10 μl d’acide formique peut être rajouter avant de faire la lame

- S’assurer que la surface de travail est bien propre et exempte de spores et conidies (nettoyer au besoin). Déposer sur une lame VITEK MS-DS 1 μl de chacun des quatre échantillons par spécimen. Laisser sécher.

- Ajouter 1 μl de matrice sur le dépôt. Laisser sécher.

### Analyse des cibles VITEK MS-DS

- Se référer à la procédure du manufacturier pour la mise en marche de l'appareil et l’analyse des cibles. S’assurer que la banque pour les champignons « fungi » est sélectionnée avant de lancer l’analyse.

- S’assurer que les dépôts sont complètement secs avant l’introduction de la lame dans l’appareil.

### Résultats

- Se référer à la procédure du manufacturier pour l'interprétation et le suivi des résultats.

- Seules les genres et espèces se trouvant dans la Base de connaissances V3.3 – (Usage Clinique) peuvent être émis comme résultat au client pour un spécimen clinique de routine (voir section 5.7 ci-dessous).

Note : Bien qu’il soit indiqué par le manufacturier bioMérieux qu’un résultat de 60-99.9% puisse être émis pour une identification à l’espèce, seuls les résultats de 99.9% sont considérés fiables et émis pour une identification à l’espèce au LSPQ.

Dans certains cas, des résultats de >95% - <99,9% pourront aussi être acceptés pour une identification à l’espèces après consultation avec le responsable de l’analyse et s’appuyant sur d’autres données de laboratoire disponible (morphologie, gélose chromogénique, test biochimiques complémentaires).

## Interprétation et rapport

Se référer à la « Liste maîtresse des utilisateurs du groupe MALDI-TOF » en vigueur sur https://www.inspq.qc.ca/lspq/services/support-aux-laboratoires-maldi-tof pour interprétation et identification à rapporter selon espèce.

Résultats concordants acceptés - ≥ 99.9 % : rapporter au client.*

Résultats à confirmer – 95.0 à 99,8 % : faire tests d’identification supplémentaires et/ou soumettre à laboratoire de référence si requis.

Résultats non conformes à rejeter - < 95.0 % : faire tests d’identification supplémentaires et/ou soumettre à laboratoire de référence si requis.

Résultat - aucune identification : faire tests d’identification supplémentaires et/ou soumettre à laboratoire de référence si requis.

*Si l’espèce n’est pas inscrite comme ayant été validée sur la liste maîtresse, faire suivre au LSPQ pour confirmation par séquençage.

Limite de la méthode :  Le système VITEK MS ne doit pas être utilisé directement à partir des prélèvements d'origine clinique, ou de cultures mixtes. Il ne permet l’identification que pour les espèces se trouvant dans la banque de spectre.

Pour les levures et champignons filamenteux, il doit y avoir concordance entre l’aspect en culture et l’identification. Des identifications de 99.9% pour un filamenteux Rhizopus microsporus régulièrement obtenus pour des dépôts de mauvaise qualité pour des levures depuis le passage à la BD V3.3. Si la culture a un aspect levuriforme. Ce résultat doit être ignoré.

## Valeurs d’alertes ou critiques

L’identification d'une souche de GR3 (Blastomyces, Coccidioides, Histoplasma, Paracoccidioides et Cladophialophora bantiana ou Rhinocladiella mackenziei) doit être rapportée immédiatement au microbiologiste de garde au laboratoire pour s’assurer qu’il n’y a pas eu de bris de procédure et d’exposition lors de la manipulation de ces agents pathogènes.

## Validation par un microbiologiste-infectiologue

Tous les rapports positifs doivent être validés par le microbiologiste-infectiologue de garde au laboratoire.

## Acheminement du rapport

Selon la procédure de votre laboratoire.

# Politiques / procédures / formulaires / documents associés

Selon les procédures de votre laboratoire.

# Références

bioMérieux : User Manual 4501-2233-C-fr-NA-VITEK MS Clinical Use-IVDWorkflow[1] 2012/05

Base de connaissances VITEK® MS PRIME V3.3 - Usage Clinique, 2022. 161150-1702-A - fr - 2022-06 - P/N 161150-1702.

bioMérieux : VITEK® MS MOULD KIT (REF 415680), 20892 B – fr – 2015/05.

bioMérieux : Statement of Inactivation of Moulds by Sample Processing, June 2016. P/N: 008559-1.

ASPC (2023) Directive en matière de biosécurité portant sur les champignons du groupe de risque 3  https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/biosecurite-biosurete-laboratoire/directives-avis-avis-speciaux-matiere-biosecurite/champignons-groupe-risque-3.html

# Diffusion

Selon les procédures de votre laboratoire.

# Versions

| Versions | Date | Auteurs | Modifications |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2018-10-13 | Philippe Dufresne Marc-Christian Domingo Jeannot Dumaresq Jean Longtin | Rédaction Révision Révision Révision |
| 2.0 | 2019-05-03 | Philippe Dufresne Michel Lebrun Marc-Christian Domingo | Section 5 : Mise à jour de la numérotation pour alléger le texte. 5.4 : Correction description solutions R2 et R3 inversée; 5.6.1 : Omission de page corrigé pour annexe 1; 5.7 : section retirée (sources potentielles de variation des résultats); 5.7 (anciennement 5.8) : Interprétation : seuil fixé à 90 % pour résultat accepté, 60.0-89.9 % à vérifier et < 60 % rejeté. Utilisateurs référés à la liste maîtresse du groupe utilisateur MALDI-TOF; 5.6.4, 2) et section 7 (références) : mise à jour à la banque de connaissance clinique V3.2. |
| 2.1 | 2019-11-22 | Philippe Dufresne | Correction de coquilles dans le texte Correction d’omissions à la liste des consommables |
| 3.0 | 2026-05-21 | Philippe Dufresne | Ajout de la procédure avec cure-dent rapide en microtubes Mise à jour de la BD pour V.3.3 (émise en 2024) Changement des critères d’interprétation. Résultats acceptés à 99.9% au lieu de 90%. Résultats entre 95.0% et 99.8% peuvent aussi être acceptés après vérifications supplémentaires avec responsable de l’analyse. |

Préparation des réactifs maison

Fournisseurs recommandés*

| Produit | Grade | Fournisseur/ Distributeur | No. Catalogue |
| --- | --- | --- | --- |
| Acetonitrile | Biotech >99.93 % (v/v) | SIGMA-ALDRICH https://www.sigmaaldrich.com | 494445-100ML |
| Acide formique | ACS >96 % (v/v) | SIGMA-ALDRICH https://www.sigmaaldrich.com | 695076-100ML |
| Alcool éthylique anhydre | 99.9 % (<0,1 % eau) | Les Alcools de Commerce | P016EAAN |
| Eau | Ultrapure (Biotech) cert. sans DNase/RNase | Invitrogen / FisherScientific https://www.fishersci.ca | LS10977015 |
| Microtube | Polypropylène, 2 mL, vissable avec joint caoutchouc, stérile | Starstedt/ FisherScientific https://www.fishersci.ca | Réf : 72.793.005 NC0418367 |

*Note : Les fournisseurs et distributeurs ne sont fournis qu’à titre indicatif et pour assister les laboratoires dans l’élaboration de leur protocole. D’autres fournisseurs pourront être utilisés s’ils offrent des produits équivalents. Une validation comparative avec la trousse  VITEK MS MOULD KIT est alors requise.

Matériel et réactifs

Acetonitrile (grade Biotech)

Alcool éthylique anhydre

Acide formique (grade ACS)

Eau ultrapure (grade biologie moléculaire)

Tube conique de 50 mL de polypropylène

Microtubes 2 mL de polypropylène

Seringue 5 mL

Étapes / procédure

- Préparation d'aliquots de travail d’acétonitrile

Note : Pour limiter l’évaporation du produit, nous recommandons l’utilisation d’une bouteille munie d’un septa en caoutchouc et l’utilisation d’une seringue lorsque vous prélevez un aliquote.

À l’aide d’une seringue stérile de 5 mL en polypropylène, prélever 2 mL de la bouteille mère. Aliquoter 1-2 mL dans des microtube de 2 mL de polypropylène.

Conserver entre 2-25 °C (maximum : 2 semaines).

- Préparation solution 70% acide formique (aliquot 1 mL)

Pipetter 300 µL d’eau Ultrapure dans un tube microtube de 2 mL en polypropylène.

Ajouter 700 µL d’acide formique pure. Bien mélanger avec un vortex

Conserver entre 2-25 °C (maximum : 2 semaines).

- Préparation solution 70% alcool éthylique.

Dans un tube conique de 50 mL en polypropylène, ajouter 35 mL d’alcool anhydre (conc. > 99.9 %).

Ajouter 15 mL d’eau Ultrapure. Bien mélanger avec un vortex.

Conserver entre 2-25 °C (maximum : 2 semaines).

Contrôle de la qualité

Les réactifs chimiques (acétonitrile, alcool éthylique anhydre et acide formique) peuvent être conservés un maximum de 6 mois après ouverture.

Les solutions de travail et dilutions peuvent être conservées un maximum de 2 semaines après leur préparation.

La souche d'étalonnage (Escherichia coli ATCC® 8739), la souche contrôle positif (Aspergillus flavus ATCC® 204304 ou Aspergillus brasiliensis ATCC® 16404) et le contrôle négatif doivent donner les résultats attendus (voir section 5.4– Matériel et procédure de contrôle de la qualité) avec les réactifs préparés.